Техническое задание 
на компьютерный 
19-канальный электроэнцефалограф (ЭЭГ)
	Параметр
	Требуемое значение

	Назначение прибора
	Электроэнцефалографические 

исследования

	Тип прибора
	Компьютерный

	Количество одновременно регистрируемых монополярных ЭЭГ-отведений
	19

	Предъявление результатов в произвольно сконструированном монополярном или биполярном монтаже, содержащем до 64 цифровых отведений
	Наличие

	Возможность изменения монтажа  после регистрации ЭЭГ
	Наличие

	Индикация на передней панели качества установки электродов по измерению импеданса
	Наличие

	Контроль качества установки заземляющего электрода
	Наличие

	Разъем для подключения стандартной электродной шапочки
	Наличие

	Работа в неэкранированном помещении
	Наличие

	Возможность использовать в качестве референтного электрода любой электрод, запись биполярных отведений без установки дополнительных референтных электродов
	Наличие

	Построение трендов по параметрам:
	

	— компоненты спектра
	Наличие

	— индексы ЭЭГ
	Наличие

	— амплитудные параметры сигналов ЭЭГ и полиграфических каналов
	Наличие

	— кардиоинтервалы
	Наличие

	— количество феноменов эпилептиформной активности
	Наличие

	— амплитуда феноменов эпилептиформной активности
	Наличие

	Возможность дистанционного наблюдения за процессом регистрации ЭЭГ в локальной сети
	Наличие

	Задание индивидуальных параметров регистрации (фильтры, масштабы, входной диапазон) для каждого канала
	Наличие

	Режим «расщепления экрана» в процессе записи и просмотра ЭЭГ для одновременной записи и просмотра уже записанной ЭЭГ
	Наличие

	Просмотр ЭЭГ в режиме «как записано» (если во время регистрации ЭЭГ монтажи, настройки фильтров, параметры 
каналов несколько раз менялись, то во время просмотра соответствующих фрагментов записи эти параметры должны переключаются автоматически на те, которые были установлены пользователем во время проведения записи)
	Наличие

	Фотостимулятор на сверхмощных светодиодах
	Наличие

	Автоматический поиск спайков и острых волн (эпилептоморфной активности) по заданным параметрам
	Наличие

	Автоматическое построение карт: распределения по скальпу амплитуды ЭЭГ, максимальной мощности спектра, максимальной амплитуды спектра, средней мощности спектра, средней амплитуды спектра, полной мощности спектра, полной амплитуды спектра, мгновенной мощности спектра, мгновенной амплитуды спектра, асимметрии спектров, количества спайков, количества острых волн, амплитуды спайков, амплитуды острых волн, когерентных связей
	Наличие

	Неограниченное количество функциональных проб
	Наличие

	Возможность автоматического и визуального сравнения результатов функциональных проб
	Наличие

	Виды математического анализа: амплитудный, спектральный, периодометрический, корреляционный когерентный
	Наличие

	Подключение прибора к компьютеру
	USB

	Отсутствие необходимости установки дополнительных плат в компьютер
	Наличие

	Операционная система
	Windows XP, 
Windows Vista, 7

	Одновременный просмотр на экране нескольких обследований или нескольких проб одного обследования
	Наличие

	Встроенный редактор протокола обследования
	Наличие

	Автоматическая генерация протокола обследования (основные результаты исследования и словесное описание) с возможностью дальнейшего редактирования
	Наличие

	Возможность включения в протокол обследования графиков, рисунков и таблиц
	Наличие

	Автоматизированное составление детального описания и формирования заключений по ЭЭГ на основе терминологически, орфографически и лексически выверенных фраз, соответствующих наиболее часто встречающихся в клинической практике случаям
	Наличие

	Технические характеристики
	

	Количество каналов ЭЭГ
	19

	Количество полиграфических каналов
	1

	Количество каналов регистрации частоты дыхания
	1

	Стимуляторы
	Фотостимулятор на сверхмощных светодиодах

	Параметры ЭЭГ-каналов:
	

	Чувствительность
	1—1000 мкВ/мм

	Диапазон измерения напряжения (от пика до пика)
	не менее 4000 мкВ

	Нижняя граница полосы пропускания
	0.05—10 Гц

	Верхняя граница полосы пропускания
	15—200 Гц

	Частота квантования ЭЭГ
	до 5000 Гц

	Разрядность АЦП
	не менее 16

	Коэффициент ослабления синфазного сигнала на частоте 10 Гц 
	не менее  110 дБ

	Коэффициент подавления частоты сети режекторным фильтром
	не менее 40 дБ

	Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу (действующее значение)
	не более 0.3 мкВ

	Входное сопротивление, 
	не менее 200 МОм

	Межканальное затухание,
	не менее 60 дБ

	Автоматическая калибровка
	Наличие

	Параметры полиграфического канала:
	

	Нижняя граница полосы пропускания
	0.05—10 Гц

	Верхняя граница полосы пропускания
	5—5000 Гц

	Чувствительность
	0.001—10 мВ/мм

	Диапазон измерения напряжения
	0.2—100 мВ

	Полоса пропускания канала дыхания
	не хуже 0.05—35 Гц

	Характеристики фотостимулятора:
	

	Длительность стимула
	не хуже 20—1000 мс

	Частота стимуляции
	не хуже 0.5—50 Гц

	Класс защиты
	II, тип BF

	Комплект поставки
	

	1. Электроэнцефалограф, в том числе:
	

	1.1. Блок электроэнцефалографа на стойке
	1

	1.2. Светодиодный фотостимулятор на стойке
	1

	1.3. Чашечковый электрод ЭЭГ
	23

	1.4. Кабель отведения для чашечкового электрода ЭЭГ
	23

	1.5. Ушной электрод ЭЭГ
	3

	1.6. Шлем для крепления электродов ЭЭГ (большой, средний, малый)
	3

	1.7. Компакт диск c программным обеспечением для регистрации, амплитудного, спектрального, корреляционного и когерентного анализа, топографического картирования, хранения ЭЭГ
	1

	1.8. Руководство по эксплуатации
	1

	1.9. Руководство пользователя
	1

	1.10. Методическое руководство
	1

	1.11. Сумка для переноски
	1

	2. Программное обеспечение для автоматизированного детального описания и формирования заключений по ЭЭГ
	1

	3. Компьютер PentiumDualCoreE5400/G41/2Gb/HDD500Gb/DVD-RW/Reader/FXC400W/MS Windows Home Basic 7
	Наличие

	4. Монитор  19" LG W1942SE
	Наличие

	5. Клавиатура проводная стандарт Magellan 920
	Наличие

	6. Манипулятор Mouse A4-Tech OP-620D-2 optical
	Наличие

	7. Принтер лазерный Canon LBP 3010 A4
	Наличие

	8. Кабель USB 2.0 AM/iBM 1.8м
	Наличие

	9. Источник бесперебойного питания Powercom BNT-600AP USB
	Наличие

	10. Фильтр сетевой Gembird 1,8м
	Наличие

	11. Сетевой развязывающий трансформатор ТМ-630М
	Наличие

	Обучение на базе производителя
	Наличие

	Установка оборудования и инструктаж по правилам эксплуатации и технике безопасности в ЛПУ
	Наличие

	Гарантия на основной блок ЭЭГ
	2 года

	Сертификат соответствия Госстандарта России
	Наличие

	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
	Наличие

	Сертификат об утверждении типа средств измерений
	Наличие

	Сертификат СЕ
	Наличие

	Сертификаты DIN EN ISO 9001:2000 и DIN EN ISO 13485:2003 у производителя
	Наличие

	Год выпуска оборудования не ранее 2010 г.
	Наличие

	Действующий в 2010г. договор  (предварительный договор) с производителем, доверенности от компаний-производителей, либо компаний, официально уполномоченных производителями на заключение договоров поставки на предлагаемый товар или гарантийных писем от производителей, подтверждающих поставку качественного товара в необходимых объемах, в определенные конкурсной документацией сроки и с соблюдением поставщиком надлежащих условий хранения и транспортировки
	Наличие


Начальная (максимальная)  

цена контракта:          250 000,00(двести пятьдесят тысяч рублей,00копеек)

Главный врач МУЗ «Динская ЦРБ»


______________Э.А. Асланян

