ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Номенклатура: Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования.

Заказчик: 
	№
	Наименование
	Показатель

	1
	Наименование закупаемых работ, услуг.
	   Ремонт и техническое обслуживание медицинского оборудования и приборов согласно методическим рекомендациям № 293-22/23 от 27.10.2003 г. МЗ РФ (за исключением п.5.3. Ввод в эксплуатацию ) и с учетом требований методических рекомендаций № 0100/12883-07-34 от 12.12.2007 г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

	2
	Технические требования к закупаемым услугам, работам (содержание работ, перечень с наименованием объектов, услуг и т.п.)
	1. Техническое обслуживание  медицинского оборудования и приборов включает в себя следующие работы и услуги:

1.1. Периодический контроль технического состояния медицинского оборудования и приборов включает в себя:

- проверку целостности кабелей, соединительных проводников, комплектующих устройств, магистралей;

- проверку органов управления, индикации и сигнализации на целостность , четкость фиксации, отсутствия люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок;

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу;

- проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств;

- проверку изделия на соответствие требований электробезопасности; 

- инструментальный контроль  основных технических характеристик;

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного  типа изделий.

1.2. Текущий контроль технического состояния выполняется в порядке входного контроля при поступлении изделия в эксплуатацию или после продолжительного перерыва в работе изделия, а также при отказе систем изделия.

Результаты контроля технического состояния изделия отражается в журнале тех. обслуживания.

Результаты инструментального контроля технического состояния изделия оформляется протоколом.

1.3. Периодическое и текущее техническое обслуживание. 

            Виды, объем, технологическая  последовательность работ по периодическому и текущему техническому обслуживанию медицинской техники и приборов определяются требованиями эксплуатационной  документации, а также результатами контроля технического состояния изделия. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, включает в себя:

- очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом или его составных частях.

- чистка, смазка и при необходимости переборка механизмов и узлов.

- затяжка ослабленных крепежных элементов;

- заправка расходными материалами, специальными жидкостями и др.

- замена отработавших ресурс составных частей (щетки электромашин, фильтры и т.п.)

- работы, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией.

- настройка и регулировка изделия.

- периодичность тех. обслуживания мед. техники по календарным срокам устанавливается эксплуатационной документацией.  В зависимости от условий и сроков эксплуатации периодичность и объем работ могут быть изменены службой технического обслуживания медицинской техники по согласованию с владельцем (пользователем) медицинской техники.

- текущие тех. обслуживание проводится в необходимых объемах по результатам текущего контроля технического состояния мед. техники.

- документами, подтверждающими объем и качество выполненных работ по техническому обслуживанию медицинской техники, является журнал технического обслуживания и акт на выполненные работы.

1.4. Текущий ремонт (устранение неисправности с применением спец.оборудования)

- решение о необходимости проведения ремонта принимается службой технического обслуживания медицинской техники совместно с владельцем (пользователем) медицинской техники по результатам контроля технического состояния изделия медицинской техники.

- текущий ремонт может выполняться как на месте эксплуатации изделия медицинской техники, так  и на производственных площадях службы технического обслуживания медицинской  техники в зависимости от сложности, объема работ и возможностей  транспортировки изделия.

- после текущего ремонта изделие медицинской техники в предусмотренных эксплуатационной  документацией случаях  подвергается  послеремонтным испытаниям в объеме, необходимом для подтверждения соответствия эксплуатационных и технических характеристик отремонтированного изделия значениям, приведенным в эксплуатационной документации.

- исполнителем текущего ремонта предоставляются гарантии  сроком 3 месяца на отремонтированные узлы изделия на последующий срок эксплуатации при соблюдении пользователем требований эксплуатационной документации.

· изделие медицинской техники, относящееся к средствам измерений медицинского назначения, в случаях, когда проведения текущего ремонта могло оказать влияние на метрологические характеристики изделий, подвергается после ремонтной поверке  службами ЦСМ.

· В изделиях медицинской техники, относящихся к источникам ионизирующего излучения необходимы измерения радиационного выхода каждый раз после ремонта, замены или изъятия изделий рентгеновского аппарата, настройки их технических параметров, влияющих на генерирование рентгеновского излучения, согласно требований методических рекомендаций № 0100/12883-07-34 от 12.12.2007 г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, измерения должны осуществляться обслуживающей организацией, имеющей аттестат аккредитации ЛРК, без привлечения сторонних субподрядных организаций


	
	 
	2. Снятие медицинской техники с технического обслуживания

2.1. Изделие медицинской техники может быть снято с технического обслуживания и исключено из договора на техническое обслуживание в следующих случаях:

   - по решению медицинского учреждения;

   - по согласованию между службой технического обслуживания медицинской техники и медицинским учреждением при достижении изделием медицинской техники предельного состояния, подтвержденного актом контроля технического состояния и ведомостью дефектов.

2.2. служба технического обслуживания медицинской техники вправе отказаться от технического обслуживания изделия медицинской техники, эксплуатация которого осуществляется с нарушением требований эксплуатационной документации, норм и правил техники безопасности.

3. В стоимость  технического обслуживания не входит стоимость з/частей и агрегатов, предназначенных для  техобслуживания и ремонта медицинского оборудования. 

4. Информация о необходимости приобретения з/частей для технического обслуживания и  ремонта медицинского оборудования  должна своевременно  поступать руководителю лечащего учреждения от сервисной организации, проводящей техническое обслуживание.

5.  На техническое обслуживание принимается,  исправное, полностью укомплектованное медицинское оборудование. 

	3.
	Сроки выполнения  работ и услуг
	1. Контроль технического состояния - ежемесячно, согласно графика, согласованного с заказчиком.

2.  - периодичность тех. обслуживания мед. техники по календарным срокам устанавливается эксплуатационной документацией. В зависимости от условий и сроков эксплуатации периодичность и объем работ могут быть изменены службой технического обслуживания медицинской техники по согласованию с владельцем (пользователем) медицинской техники.

     - текущие тех. обслуживание проводится в необходимых объемах по результатам текущего контроля технического состояния мед. техники.

3. Текущий ремонт – 15 дней (срок может быть продлен по объективным причинам)

	4.
	Требования к качеству закупаемых работ и услуг
	- качество технического обслуживания медицинской техники обеспечивается выполнением требований действующей системы управления качеством.

- служба технического обслуживания медицинской техники:

- планирует и осуществляет мероприятия по приведению системы управления качеством

в соответствие с требованиями действующих  национальных и международных  стандартов системы управления качеством;

- осуществляет контроль качества выполняемых работ по техническому обслуживанию медицинской техники и несет ответственность за качество этих работ.

- качество ремонтных работ  подтверждается гарантийными обязательствами на последующий срок  эксплуатации отремонтированной медицинской техники. 


Необходимые требования к фирме-соискателю на выполнение работ по техническому обслуживанию медицинской техники:

   - наличие действующей лицензии на техническое обслуживание медицинской техники;

   - наличие действующей лицензии на работы с источниками ионизирующего излучения;

   - наличие аттестата аккредитации лаборатории радиационного контроля.
Главный врач МУЗ «Динская ЦРБ»                                                             ______________ Э.А.Асланян
