	ЭХВЧ ФОТЕК Е80М 


	
Аппарат ЭХВЧ ФОТЕК Е80М с набором инструментов для амбулаторной гинекологии базовый ФОТЕК Е80М
Базовый набор режимов:
· 4 монополярных 

· 1 биполярный

Расширенные функциональные возможности.
Для работы с небольшими объемами тканей.
Удобное управление.

Общая информация:
· Максимальная мощность 80Вт 

· Питание  180-250 В /50/60 Гц 

· Габаритные размеры 300*100*210 мм 

· Вес  1,5 кг

Режимы работы и максимальная выходная мощность:
[image: image1.jpg]



Монополярное резание (чистое резание без коагуляции)
Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом
Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) 

 80 Вт
 700 В 

[image: image2.jpg]



СМЕСЬ (резание с коагуляцией)
Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 1000 Ом
Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p)

 80 Вт
 1200 В

[image: image3.jpg]



МОНО-КОАГ (мягкая плавная коагуляция)
Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом
Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p)
 80 Вт
 1200 В

[image: image4.jpg]



СПРЕЙ  (бесконтактная коагуляция)
Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 200 Ом
Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p)

 30 Вт
 2500 В

[image: image5.jpg]



БИ-КОАГ (биполярная коагуляция)
Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом
Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p)

 80 Вт
 700 В

Активация режимов работы:
· одноклавишной педалью; 

· держателем монополярных электродов с кнопками управления

Выбор режимов работы и регулировка мощности осуществляется при помощи поворотной ручки

Рабочая частота аппарата во всех режимах, кроме режима      монополярной бесконтактной коагуляции  - 440 кГц
Рабочая частота разомкнутой цепи аппарата в режиме монополярной бесконтактной коагуляции - 600 кГц
Плавная регулировка выходной мощности всех режимов с их цифровой индикацией
Система контроля и индикации (световой и звуковой)  исправности цепи нейтрального электрода
Уровень безопасности:
- Аппарат  Фотек самого высокого уровня по электробезопасности тип CF и класс 2 (тип CF - токи утечки минимальные, аппарат может быть  использован для операций на открытом сердце, класс 2 - при работе  аппарата не  требуется дополнительное защитное заземление).
Совместим с видеосистемами, отсутствие помех для работы видеомонитора
Имеет защиту от воздействия разрядных токов дефибриллятора
Имеет прочный корпус из изоляционного материала обеспечивающий высокую электробезопасность

Применение 
· косметология и дерматология 

· офтальмология 

· амбулаторно-поликлиническая хирургия 

· плановая гибкая и жесткая эндоскопия 

· амбулаторная гинекология

Состав компле
 Е80МВ

 ВЧ электрохирургический блок, 80 Вт; моно: РЕЗАНИЕ, СМЕСЬ, КОАГ, СПРЕЙ; биполяр: БИ-КОАГ; пуск с руки  - 1 шт.

 ЕР201 

 Педаль одноклавишная  - 1 шт.

 ЕН232

 Нейтральный электрод из токопроводящей резины (180 х 120 мм, 216 см кв.)  -1 шт.

 ЕН234

 Держатель нейтрального электрода «джек» (длина кабеля 3 м)  1 шт.

 ЕН341 

 Держатель монополярных электродов (длина кабеля 3 м, длина ручки 125 мм) -2 шт.

 ЕН330

 Держатель биполярных инструментов, электродов-пинцетов (длина кабеля 3 м)  - 2 шт.

 ЕМ123

 Монополярный инструмент, электрод-нож узкий (длина 30 мм, сечение 2 х 0,5 мм)  - 1 шт.

 ЕМ105

 Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 15 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм)  - 1 шт.

 ЕМ105-1

 Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 10 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - 1 шт.

 ЕМ106-1

 Монополярный инструмент, электрод-петля (5 мм, длина 28 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - 2 шт.

 ЕМ101

 Монополярный инструмент, электрод-шарик (4 мм, длина 28 мм) - 1 шт.

 ЕМ155

 Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм) - 1 шт.

 ЕМ172 

 Монополярный инструмент, электрод-игла изогнутый (длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм) - 1 шт.

 ЕМ156-1

 Монополярный инструмент, электрод-петля (5 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - 2 шт.

 ЕМ157-1

 Монополярный инструмент, электрод-петля (10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - 1 шт.

 ЕМ162-1

 Монополярный инструмент, электрод-петля (радиус 7 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - 1 шт.

 ЕМ163-1

 Монополярный инструмент, электрод-петля (радиус 11 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - 1 шт.

 ЕМ165-1 

 Монополярный инструмент, электрод-петля (квадрат 10 х 10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - 1 шт.

 ЕМ166-1

 Монополярный инструмент, электрод-петля (ромб 7 х 10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - 1 шт.

 ЕМ158-1

 Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) средний (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - 2 шт.

 ЕМ160-1 

 Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) малый (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - 2 шт.

 ЕМ159-1 

 Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) большой (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - 2 шт.

 ЕМ151

 Монополярный инструмент, электрод-шарик (4 мм, длина 94 мм, с изоляцией) - 1 шт.

 ЕМ161 

 Монополярный инструмент, электрод-крючок (длина 94 мм, с изоляцией) - 1 шт. 

 ЕМ251

 Биполярный пинцет прямой (длина 190 мм, размер площадки 8 мм х 1 мм) - 1 шт. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Фотек» (Россия)


[image: image6.jpg]


