ПРИЛОЖЕНИЕ
Технические требования для 

электрокардиографа трехканального

	Диапазон входных напряжений, мВ
	От 0,03 до 5

	Чувствительность (ручная и автоматическая установка), мм/мВ

	5,10,20 (±5%)

	Скорость подачи, мм/с
	5,25,50(строго)

	Ток утечки пациента, мкА
	Менее 5

	Питание от сети переменного тока, В/Гц
	28

	Масса электрокардиографа, кг
	2,9

	Ток утечки на пациента, 
	‹10

	Входное сопротивление, Мом
	›50

	Диапазон частот, Гц
	0,05-150

	Питание от сети переменного тока, В; Гц
	100-240;50/60

	Электробезопасность
	Класс I, тип CF

	Потребляемая мощность, ВА
	40

	Габаритные размеры, мм
	280*216*66

	Масса, кг
	2


Возможность хранения в памяти данных ЭКГ (10сек), с последующей печатью на термобумаге шириной 90 мм. В автоматическом режиме одновременно регистрируются 12 стандартных кардиографических отведений через 3 канала оптимизированных для ширины 80 мм. Изоляции настраиваются автоматически. Питание прибора должно осуществляться от сети переменного тока или от встроенной аккумуляторной батареи. Встроенная батарея аккумуляторов должна обеспечивать 2 часа работы с функцией печати. Время зарядки батарей-15 часов при полностью разряженном аккумуляторе (3 часа до 60%). Кабель отведений должен обеспечивать защиту от импульса дефибриллятора. Наличие звуковой сигнализации сердечного ритма и аварийных ситуаций, наличие индикаторов контроля состояния аккумуляторной батареи и перегрузки усилителя биопотенциалов должны создавать дополнительные удобства при работе с прибором. Наличие индикации должно показывать: питание от сети или батарей; низкий заряд батарей; отсутствие бумаги или неправильную заправку; состояние фильтра (вкл/выкл); нарушение контакта с электродом. Наличие миографического программируемого и линейного цифрового фильтра. В комплект поставки должны входить: 10-проводной кабель пациента; 4 электрода для конечностей, 6 грудных грушевидных электродов, электродный гель; сетевой кабель; упаковка регистрирующей бумаги; сумка для транспортировки. Гарантия 12 месяцев.
Главный врач МУЗ «Динская ЦРБ»                                                _______________Э.А.Асланян
